11    Сведения о приемке.

Теплосчетчик компактный СТК ____________, заводской номер ______________________, соответствует требованиям технических условий ТУ 4213-006-77986247-2013 и признан годным к эксплуатации.

М.П.			       Дата выпуска «___»_____________ 20__ г.

12    Сведения о поверке.

Теплосчетчик на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель   ________________          __________________

М.П.						                 (подпись)

Дата поверки «___»____________20 _ г.

- Сведения о периодической поверке.

| ## Дата поверки | # Результаты поверки | МПИ | Оттиск клейма | Подпись поверителя и Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о рекламациях.

По всем вопросам, связанным с качеством теплосчетчика, следует обращаться к предприятию изготовителю:

### ООО «ПК ПРИБОР»

123290 г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д.10, кор.1, офис «ПК Прибор»

Электронный адрес: www.decast.com

Тел. (495) 232-19-30, 735-46-47

15    Габаритные и присоединительные размеры теплосчётчиков СТК

| 16 Таблица электрических подключений: Условное обозначение счетчика | Монтажная длина L, мм | L1, мм | D, дюйм. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТК – 15 | 110 | 125 | ¾ | 0,8 |
| СТК – 20 | 130 | 135 | 1 | 0,95 |

| 1) импульсный выход Коричневый – плюс Белый - минус | 2) RS485 Белый – минус питания Коричневый – плюс питания Желтый - RS485 A Зеленый - RS485 B |
| --- | --- |

|  | ООО «ПК Прибор» Теплосчетчик компактный «СТК» ПАСПОРТ ПС 4213-006-77986247-2013 Государственный реестр № 55457-13 |  |
| --- | --- | --- |

## 1   Назначение.

Теплосчетчик компактный СТК (далее теплосчетчик) предназначен для измерения тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя, а также для подсчета количества импульсов, формируемых приборами учета с импульсным выходом.

Теплосчетчик включает в себя преобразователь расхода, вычислитель и пару платиновых термопреобразователей сопротивления.

Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений  вычислителем.

Теплосчетчик измеряет, вычисляет и индицирует на ЖКИ следующие параметры:

- тепловую энергию, (Гкал);

- объем теплоносителя, м3;

- температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, ºС;

- разность температур в подающем и обратном трубопроводах,  ºС;

- мгновенный расход теплоносителя, м3/ч;

- мгновенную тепловую мощность, (Гкал/ч);

- дату и время;

- объем воды, измеренный счетчиками с импульсным выходом, подключенными к счетным входам;

- сетевой адрес;

- коды ошибок.

Теплосчетчик поставляется либо с:

- интерфейсом  RS485;

- радиоинтерфейсом;

- импульсным выходом и оптическим интерфейсом;

- оптическим интерфейсом.

Выбор интерфейса осуществляется при заказе прибора.

Теплосчетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются помесячные значения тепловой энергии не менее чем за 18 месяцев, посуточные значения не менее чем за 180 суток и почасовые значения не менее чем за 45 суток. В энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих в процессе работы и изменении настроечных параметров

Доступ к данному архиву осуществляется посредством соответствующего интерфейса с помощью ПО «TestAll» на ПК через преобразователь интерфейсов.

Теплосчетчик может использоваться в режиме измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения, а также как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, температура которой выше заданного значения.

Теплосчетчик устанавливается либо в прямом, либо в обратном трубопроводе. Место установки теплосчетчика оговаривается при заказе.

# Технические и метрологические характеристики.

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 |  |  | 20 |  |
| Максимальный расход Qmax, м3/час | 1,2 | 2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| Номинальный расход, Qn, м3/час | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Относительная погрешность измерения тепловой энергии, % | ±(3+4/Δt+0,02·(Qn/Q)) |  |  |  |  |
| Относительная погрешность измерения объёма, % | ±(2+0,05·(Qn/Q)) |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| Диапазон измерений температуры, ºС | от +0 до +130 |  |  |  |  |
| Диапазон измерений разности температур (Δt), ºС | от +2 до +130 |  |  |  |  |
| Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С | ±(0,2+0,005·Δt) |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |  |  |  |  |
| Потеря давления при Qn, МПа, не более | 0,15 |  |  |  |  |
| Потеря давления при Qn, МПа, не более | 0,15 |  |  |  |  |
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |  |  |  |  |
| Напряжение встроенного элемента питания, В | 3,6 |  |  |  |  |
| Срок службы элемента питания, не менее, лет | 6 |  |  |  |  |
| Срок службы, не менее, лет | 12 |  |  |  |  |

#### 3    Состав изделия.

Комплект поставки теплосчетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Теплосчетчик компактный СТК | 1 |
| Паспорт на теплосчетчик компактный СТК | 1 |
| Комплект присоединителей | 1 |
| Руководство по эксплуатации | по заказу |
| Шаровый кран для термометра сопротивления | по заказу |

4     Описание интерфейса пользователя.

При нажатии на кнопку, расположенную на передней панели, происходит циклическое переключение  между режимами индикации.

|  | Сетевой адрес прибора, информация о типе теплосчетчика: «в подачу» / «в обратку» |
| --- | --- |
|  | Дата |
|  | Время |
|  | Температура в прямом трубопроводе, °С |
|  | Температура в обратном трубопроводе, °С |
|  | Разница температур в прямом и обратном трубопроводах, °С |
|  | Тепловая мощность (мгновенное значение) |
|  | Тепловая энергия (накопленное значение) |
|  | Объем теплоносителя (накопленное значение) |
|  | Расход теплоносителя (мгновенное значение) |

- Указание мер безопасности.

По степени защиты от поражения электрическим током теплосчетчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Предупреждение!

- При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.

- Батареи

– никогда не заряжайте;

– не вскрывайте;

– не замыкайте накоротко;

– не перепутывайте полюса;

– не нагревайте свыше 100 °С;

– защищайте от прямых солнечных лучей.

- На батареях не должна конденсироваться влага.

- При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания по обращению с опасными грузами для соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка).

- Использованные литиевые батареи относятся к специальному виду отходов. Для утилизации их следует упаковывать по отдельности в плотный пластиковый мешок.

- Подготовка к эксплуатации.

6.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации.

Перед установкой теплосчетчика проверить его комплектность в соответствии с паспортом. Выполнить внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

6.2 Размещение.

При выборе места для установки следует руководствоваться следующими критериями: не следует устанавливать теплосчетчик в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов, располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений или в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды.

При монтаже необходимо учитывать, что теплосчетчик может быть сконфигурирован для работы в прямом или обратном трубопроводе.

- Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание состоит из:

- периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;

- технического обслуживания перед проведением поверки.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида теплосчетчика, в снятии измерительной информации, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.

Во время очередной поверки необходима замена литиевой батареи.

- Поверка.

Теплосчетчик подлежит поверке: методика поверки МП РТ 1941-2013 «ГСИ. Теплосчетчики СТК. Методика поверки», утвержденная ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 28 июня 2013 г.

Межповерочный интервал - один раз в 6 лет.

- Правила хранения и транспортирования.

Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя необходимо транспортировать в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Предельные условия хранения и транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С

- относительная влажность воздуха не более 95%;

- атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения "5" по ГОСТ 15150.

- Гарантийные обязательства.

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4213-006-77986247-2013  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

10.2 Гарантийный срок – 24 месяца со дня выпуска.

10.3 Изготовитель не принимает рекламации, если теплосчетчик вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем «Руководстве».

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель.

10.4 Гарантийный ремонт принимаются теплосчетчики полностью укомплектованные и с настоящим паспортом.